脑功能障碍治疗仪技术参数

1、磁疗适用范围：适用于缺血性脑血管病、神经症（神经衰弱、失眠、脑疲劳症状）、脑损伤性疾病的辅助治疗；

2、电疗适用范围：适用于缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病、小儿脑瘫及由上述疾病引起的肢体运动功能障碍；偏头痛。

3、主要构成：由一台主机、磁治疗帽、治疗主电极组成。

4、结构形式：柜机推车式结构，具有独立四路磁疗和四路电疗输出，可同时治疗4-8人。

5、显示及按键方式：4路磁疗分别独立显示，可单独操作，互不干扰，采用一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压即可完成。

6、治疗功能要求：同时具备交变电磁场治疗帽、仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）两种功能。

7、输出路（线）数：4路磁疗，每个磁疗帽含5个治疗体；4路（8线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）。

★8、磁疗部分

8.1、强度： I档：3-15mT；II档：15-30mT，最高可达到30mT；

8.2、微振振频：0-10Hz可调。微振振幅：0-30V；

8.3、磁场频率：50Hz±2％；

8.4、定时功能：可在1-99min范围内设定所需时间，设置范围5min-100min，最大值误差±2min。治疗开始，设置的时间开始倒计时，治疗结束，有语音提示结束。

★9、电疗部分

9.1、主电极：采用数字合成技术，产生仿生物电治疗电流，恒流输出特性，分4种模式；

9.2、输出开路的最大电压幅度峰值：＜50V；

9.3、最大输出电流幅度峰值：0-30mAp-p,分25档可调，误差±20%；

9.4、调制频率：0.5-160Hz，误差±10%；

9.5、脉冲宽度50-250us，误差为±5％；治疗仪的调幅度为0％-100％。

说明：1、、响应人的响应文件必须标明所投成品的名称、生产厂家、品牌、型号、单位、数量、单价和总价等内容，单价不作为合同结算依据，保证原厂正品供货，提供相关资料等；

2、报价应包含满足本次采购需求的所有费用（包括但不限于：所投设备、  保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等 ；

3、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某产品的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于采购文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经询价小组审核认可；

4、项目验收时，需对产品功能及技术参数要求进行核对；

5、产品参数不符或使用虚假参数的，投标人要承担相应的法律责任，采购人有权将其虚假响应行为报送采购主管部门处罚，同时鉴于响应人行为给采购人产品采购使用造成直接和间接的损失，响应人应按采购预算的2倍资金赔偿采购人。