## 采购需求：

前注：

下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

1、商务要求：

| 序号 | 商务条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 货到安装调试验收合格后一次性付款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安庆市第六人民医院指定地点 |
| 3 | 合同履约期限 | 合同签订后7个日历天安装调试，45个日历天完成第三方环保验收工作 |
| 4 | 质保要求 | 一年且不低于原厂质保 |
| 5 | 其他要求 | 质保期内设备出现故障不能正常运行的由成交人提供备用仪器，以确保现场监测数据的连续性和完整性 |

2、技术要求一览表

| 设备名称 | 技术参数 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD水质在线检测仪器 | 仪器组成 |  | 应符合HJ 377—2019标准中4.1要求 |  |  | 台 | 1 |
|  | 外观要求 |  | 应符合HJ 377—2019标准中4.3要求 |  |  |  |  |
|  | 性能要求 |  | 仪器各单元性能应符合HJ377—2019标准中4.4要求 |  |  |  |  |
|  | 基本本监测范围 | 重复性 | ≤3% |  |  |  |  |
|  |  | 24h低浓度漂移 | ±3mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 24h高浓度漂移 | ≤3% |  |  |  |  |
|  |  | 示值误差 | 20% | ±3% |  |  |  |
|  |  |  | 50% | ±3% |  |  |  |
|  |  |  | 80% | ±3% |  |  |  |
|  |  | 定量下限 | ≤10mg/L(示值误差±30%) |  |  |  |  |
|  |  | 记忆效应 | 80%→20% |  | ±2mg/L |  |  |
|  |  |  | 20%→80% |  | ±2mg/L |  |  |
|  | 单点标定功能 |  | 标定误差：±5mg/L |  |  |  |  |
|  | 多点标定功能 |  | 标定误差：±5mg/L |  |  |  |  |
|  | 试剂余量监控 |  | 误差：±2ml |  |  |  |  |
|  | 一键性能指标 | 零点漂移 | ±3mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 量程漂移 | ≤3% |  |  |  |  |
|  |  | 示值误差 | ±3% |  |  |  |  |
|  |  | 重复性 | ≤3% |  |  |  |  |
|  |  | 检出限 | 0.5mg/L |  |  |  |  |
|  | - 方法依据：重铬酸钾分光光度法。 - 测量范围：0 mg/L-1000 mg/L 量程范围可调整、可扩展。 - 准确度：≤±8%。 - 重复性：≤3% 。 - 测量周期：约为45 min。 - 采样周期：时间间隔（10 min～9999 min任意可调）和整点测量模式。 - 校准周期：1～99天任意间隔任意时刻可调。 - 标液核查周期：1～99天任意间隔任意时刻可调。 - 维护周期：一般每月一次，每次约30 min。 - 输出：2路RS-232,2路 4 mA～20 mA - 环境要求：温度可调的室内，建议温度+5～28℃；湿度≤90%（不结露）。 - 电源：AC220±10% V，50±10% Hz，5 A。 - 尺寸：高1500×长500×宽460mm以下 十四、其他功能要求（需提供省级或省级以上计量机构出具的相关报告佐证加盖投标人公章）： 废液和清洗液分离功能 远程标定、清洗功能 单点标定功能 多点标定功能 抗浊度干扰功能 压力监测功能 漏液监测功能 试剂余量监测功能及报警功能 自定义阀门功能 一键性能指标测试功能 自动阀控制的双路排放功能 一键清洗功能 授权码功能 自动开停机功能 流量触发测量功能 校准报警功能 |  |  |  |  |  |  |

备注：若询价通知书中有要求提供相关证明材料则响应文件中须按要求逐项提供证明材料（如检测报告、截图等），否则按无效响应处理。

说明：

1.响应人的响应文件必须标明所投设备的名称、生产厂家、品牌、型号、单位、数量、单价和总价等内容。保证原厂正品供货，提供相关资料等；

2.报价应包含满足本次采购需求的所有费用（包括但不限于：所投设备、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等 ）；

3.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于自行公开询价通知书的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评标小组审核认可；

4.项目验收时，需对询价通知书功能及技术参数要求进行核对；

5.验收报告需提供所安装的系统件合格证、保修卡、发货清单等材料；

6.本项目根据系统建设需要提供必备的安装施工辅材及配件等。系统最终功能及应用必须满足采购人要求，方可进行最终验收；

7.货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

8.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，自行公开询价通知书另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

9.产品参数不符或使用虚假参数的，响应人要承担相应的法律责任，采购人有权将其虚假响应行为报送相关主管部门处罚，同时鉴于响应人行为给采购人产品采购使用造成直接和间接的损失，响应人应按采购预算的2倍资金赔偿甲方。